一、功能综述

HD-PE4(1/3)-96B型有功电能智能数显表通过面板按键整定PT参数和CT参数，直观显示系统一次电能累积值，既可以用单相系统，也可以用于三相系统，显示清晰美观，可取代传统的电表，可扩展RS485通讯接口，将本表联接到监控中心，是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表，电能值仅作为企业内部考核、核算用，不作计价收费使用。

# 二、主要技术指标

# 2.1、测量方式：单相二线、单相三线、三相三线或三相四线

2.2、信号输入：电流通道：标称输入：AC 1A、5A

允许过量程：瞬时：10倍/5秒; 持续：1. 2倍

电压通道：标称输入：AC100V、220V、400V

允许过量程：瞬时：2倍/2秒; 持续：1. 2倍

2.3、精度：0.5 ％

2.4、电能累积范围：0.00kWh～999999kWh，超出最大量程自动清零！

2.5、绝缘强度：            IEC 60255-5  2kVrms-1min

2.6、环境承受能力：	工作  IEC 60068-1和2     　0℃～+55℃

储存  IEC 60068-1和2     -25℃～+70℃

湿热  IEC 60068-1-3       　93%RH 40℃

2.7、使用场合：无腐蚀性气体及金属粉尘，海拔高度< 3000 m

2.8、工作电源及功耗：	AC ( 85～265)V或DC ( 100～275)V	 ≤5VA

三、显示与按键操作说明

电能累积值以6位高亮LED显示，电能单位为kWh。

按住     键持续2秒，本仪表自动进入设定状态，每按一下，自动进入下一项参数整定，若退出设定，按住     键持续2秒即可；在设定状态，每按一下     键，整定值循环增加，按住不放，整定值快速循环增加，每按一下      键，整定值循环减小，按住不放，整定值快速循环减小(详见附录二参数设定项)

长按     键2秒进行清电能值状态。(详见电能值操作说明)

按下     键1秒，查看上一整点计量时间内，所消耗的电能值

四、外形尺寸与产品示意图

五、使用与订货注意事项

5.1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册，严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定，否则会影响到使用

安全和仪表的正常运行。

5.2、用户订货前必须事先参考有关HD-PE4-96B的产品说明或HD系列的产品介绍，根据实际需要作功能选择。

5.3、请按照规定的相位接入电流、电压信号，切勿接反。

5.4、未经许可，不得擅自拆开仪表。

5.5、本产品附件：安装配件　1付，说明书　1份，合格证　1份。

5.6、本产品自出厂之日起质保1年，终身维修。

六、电能值整定操作说明

电能累积值清零

按住     键持续2秒，显示 clr-E，并呈闪烁状态，表示进入电能清零状态，按住     键持续 2秒，进行电能累积值清零并退出，按住      键2秒电能不清零退出。

七、输入/输出典型接线图

图7-1：三相三线                              图7-2：三相四线

注：根据用户实际需求，会改动某些端子的功能，用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准

八、整定内容快递参考表

| 序号 | 整定内容说明 | 显 示 | 定 值 范 围 | 步 幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT倍率 | P T | 1 ～ 9999 | 1 |
|  | 说明：本项整定的为线路所用PT的倍率，如线路所用PT类型为：10kV/100V，则该项整定值为100，出厂预设定为1 |
| 2 | CT倍率 | C T | 1 ～ 9999 | 1 |
|  | 说明：本项整定的为线路所用CT的倍率，如线路所用CT类型为：800A/5A，则该项整定值为160， 出厂预设定为1 |
| 3 | 系统供电方式 | N E T | 1P2L,1P3L,3P3L、3P4L |  |
|  | 说明：1P2L单相二线、1P3L单相三线3P3L三相三线、3P4L三相四线，用户在订货时请提供此项数据。 |

九、接线方式

# Text boxes

外型尺寸：96mm×48mm×112mm(长×宽×深)

带接线端子深度为112mm

安装方式：嵌入式安装

最小安装深度：100 mm

开口尺寸：91mm×45mm

重量：约400g