CJ5135－FR系列频率/转速表使用说明书

一、概述

CJ5135－FR系列频率/转速表是采用美国Microchip公司高性能单片机作为中央处理器，具有可靠性高、抗干扰能力强、测量范围宽、测量精度高等特点。本系统在频率测量方面突破传统的周期测量和脉冲计数测量方法，整合这两种测量方法的优点，采用先进的全同步周期测量法，使仪表在测量范围和测量精度方面实现质的飞跃。因此，该系列仪表可广泛应用于各行各业中需要高精度频率测量的场合。

二、产品特点

- 频率测量精度高，25摄氏度时可达0.01‰，分辨率可达0.001HZ。

- 频率测量范围宽，0.15HZ－100KHZ。也可定做超低频测量0.01HZ-100HZ

- 量程自动切换，从00.000Hz(R/M)到000.00KHz(KR/M)。

- 可按键切换工作模式，包括频率和转速两种工作模式, 工作模式掉电保存。

- 可按键设置分频值，分频值可为1－99999和0.0001-9.9999档，分频值掉电保存。

- 外形美观，工艺精良，使用方便。

三、主要性能指标

| 参数项目 | 频率表 | 转速表 |
| --- | --- | --- |
| 显示位数 | 5位LED 数码管（0.56， ） |
| 显示刷新速率 | 信号频率>3HZ: 3次/秒; 信号频率≤3HZ:约等于信号频率。 |
| 溢出显示 | “- - - - -” |
| 测量精度 | 0.1%±1digit 或0.01‰在25℃ |
| 测量范围 | 0.15HZ—100KHZ | 9r－999.99Kr/m |
| 输入信号 | 类型 | 干触点、PNP、NPN、脉冲 |
|  | 幅值 | 3－30V和30-300V两档，短路冒切换 |
| 测量方法 | 全同步周期测量法 |
| 输入电阻 | 100KΩ/阻性 |
| 电源 | DC5V/DC7-12V/DC24V/AC6V/AC9V/AC12V 30mA 订货需说明 |
| 耐压 | AC2000V 1min 外部端子与外壳间 |
| 抗振动 | 振动数：10－55HZ，加速度50m/s2 X、Y、Z方向各5minX10 |
| 使用环境（温湿度） | 温度－30℃－＋70℃ 相对湿度 25－85% （无凝露） |
| 保存温度 | －40℃－＋80℃ （无凝露） |
| 外形尺寸 (mm) | 79X43X25（长X宽X高） |
| 开口尺寸 (mm) | 75X39.5 |

四、使用方法

1、转速频率显示切换（当外接高电压信号时此操作需断开信号）：

打开后盖，按下“S2”键， “0”为频率显示加滤波，“1”为转速显示加滤波，“2”为频率显示无滤波，“3”为转速显示无滤波，按下“S1”键切换。无退出键，等待10秒钟自动返回测量状态，或断电重启返回测量状态。

2、分频值设定（当外接高电压信号时此操作需断开信号）：

打开后盖，按下“S1”键，进入分频值设定界面，进入界面后“S1”键为移位键，“S2”键为数值加键，分频值必须设定在1-99999或者0.0001-9.9999数字内，其它值无效，通过“S1”和“S2”设定好所需分频值后，等待10秒钟自动返回测量状态，或断电重启返回测量状态。分频概念：即齿轮一转所取的信号数。例如，齿轮一转取20个脉冲信号，分频值即设定为20即可。

3、高低压信号输入切换（当外接高电压信号时此操作需断开信号）：

仪表出厂信号输入均设定为低压输入,若需要高压输入,则需打开后盖把 “L”处短路帽断开即可.注意!当短路冒未断开而输入高压则会对仪表造成损坏,且此损坏不在保修范围内,请慎重操作.如有疑问请咨询厂部技术或经销商.

4、端子接线和信号输入方式说明：

|  | 1:信号输入 2:信号地 3:空脚 4:电源负 5:电源正 信号输入方式：干触点、NPN、PNP、脉冲输入 |
| --- | --- |

五、注意事项

- 应在本仪表正常使用环境中使用。

- 按照实际使用要求正确选择工作模式。

- 正确设置分频值。

- 输入信号应满足阻抗匹配的要求，对内阻较大的信号宜进行阻抗变换。

- 高压信号输入时注意操作安全，切勿带信号进行仪表设置操作。

- 请勿直接用手触摸晶振和芯片，人体静电会损坏器件和降低性能。

上海云阳电子科技有限公司电子

www.cjdzkj.com